Дозиметры семейства РМ1621:

новые возможности персональной дозиметрии

Высоцкий К.С., Зарецкий М.Е., Коваленко В.П.,

Колупаев А.А., Ставров А.И.

ООО «Полимастер»

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Богдановича, 112

тел. (375 17) 217 70 80, факс (375 17) 217 70 81

e-mail: polimaster@polimaster.com

Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения, применяемые для целей радиационной безопасности, делятся на два класса по назначению инспекционные и индивидуальные.

Первые предназначены для обмера дозовых полей ионизирующего излучения, с целью расчета ожидаемых дозовых нагрузок на человека.

Вторые - располагаются на теле человека и предназначены для постоянного измерения дозы и мощности дозы (при наличии второй функции) непосредственно в процессе пребывания человека в поле ионизирующего излучения.

Традиционно для индивидуальной дозиметрии применяются ионокамерные, термолюминесцентные, фотометрические и радиофотолюминесцентные дозиметры. Такие дозиметры не измеряют мощность дозы. Не позволяют снимать показания дозы без специального системного устройства, или требуют устройство заряда. Обладая таким существенным преимуществом, как малые масса и габариты, имеют однако и ряд недостатков, таких как зависимость показаний от времени между облучением и снятием показаний, или одноразовость использования, большое значение нижней границы измеряемой дозы, многие устарели по техническим характеристикам предъявляемым современными требованиями.

Развитие микропроцессорных технологий  позволило создать малогабаритный прямопоказывающий дозиметр соответствующий современным требованиям, предъявляемым к индивидуальным дозиметрам, и в дополнение обладающий целым набором функций традиционно присущих инспекционным дозиметрам.

Первоочередное применение таких дозиметров целесообразно на предприятиях  с небольшой численностью персонала. В организациях, где не сформирована установившаяся структура службы дозиметрического контроля с отдельными подразделениями оперативной  и индивидуальной дозиметрии. В случаях, где имеется вероятность появления источников ионизирующего излучения, но время и место их появления непредсказуемо, где необходимо одновременно осуществлять учет текущей накопленной индивидуальной дозы персонала и оперативно реагировать на изменившуюся радиационную обстановку. Следует ожидать, что данный тип дозиметров со временем вытеснит значительную часть устаревших приборов.

С учетом имеющегося у предприятия опыта и с целью повышения степени автоматизации дозиметрического контроля, удовлетворения требований нормативных документов по данному классу приборов, предприятием  «ПОЛИМАСТЕР» разработан и освоен  производством дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1621 (ДКГ-РМ1621А).

Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма излучения 
ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А  являются прямопоказывающими многофункциональными измерителями индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10)  и мощности  эквивалентной дозы Нр(10).

Отличительными особенностями данных дозиметров является: широкий диапазон регистрируемых энергий (от 10 кэВ до 20 МэВ); корректно сформированная пространственная зависимость чувствительности; быстрое реагирование на изменение мощности дозы; высокая энергоэкономичность при едином алгоритме обработки во всем диапазоне мощностей доз; наличие энергонезависимой памяти, широкий набор дополнительных функций, инфракрасный канал связи  для двухстороннего обмена информацией с персональным компьютером, что позволяет использовать прибор в качестве системного дозиметра для автоматизации процедур дозиметрического контроля.

Индивидуальная эквивалентная доза Нр(10)  это эквивалентная доза в мягкой ткани под рассматриваемой точкой тела на глубине 10 мм, которая характерна для сильнопроникающего излучения, и в частности для рентгеновского и гамма излучения в широком диапазоне энергий.

Индивидуальная эквивалентная доза Нр(10) измеренная «теоретически идеальным» индивидуальным дозиметром, расположенным на теле человека  с заглублением под поверхность тела на 10 мм, учитывает влияние тела человека на поле излучения и, как следствие, на результат измерения в заданной точке тела человека. Заглубление (10 мм для Нр(10)) учитывает поглощение низкоэнергетического излучения и накопление для среднеэнергетического и высокоэнергетического излучения.  Масса тела человека вносит дополнительный вклад рассеянного излучения в результат измерения в данной точке. Наибольший вклад рассеянного излучения приходится на диапазон энергий 40 – 200 КэВ. В итоге дозиметру, в точке расположения,  соответствует сформированная всем, окружающим данную точку  телом  специфичная пространственно-энергетическая зависимость чувствительности от направления, плавно переходящая, с ростом энергии, от резко направленной вперед для низких энергий до практически  изотропной для высоких.

Рис. 1.

Нормируемая ISO/DIS 4037-3 1996 зависимость отношения  Нр(10)/Ак в Зв/Гр в диапазоне углов и энергий, где Ак – значение кермы в воздухе, представлена на рисунке 1. Для отдельных энергий угловая зависимость Нр(10),α/ Нр(10),0 чувствительности данного угла направления к чувствительности основного направления приведена на рисунке 2.

Рис 2.

Реальный дозиметр предназначенный для измерения индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) должен соответствовать «идеальному», будучи расположенным по центру на передней поверхности стандартного тканеэквивалентного или водного фантома размером 30х30х15 сантиметров и с максимальной степенью приближения повторять эти характеристики при расположении его на груди человека. Рекомендуемое место закрепления дозиметра при эксплуатации – нагрудный карман, но практически допустимо располагать дозиметр в любой точке передней части туловища, например,  на поясе.

Учет влияния всего тела человека на конечный результат измерения индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10), наиболее распространенный на практике вид излучения рентгеновское и гамма, широкий диапазон энергий позволяют в большинстве случаев использовать непосредственно результат измерения Нр(10) для оценки эффективной дозы.

Дозиметры ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А, благодаря оригинальным техническим решениям, обеспечивают во всем диапазоне энергий рентгеновского и гамма излучения (проверено десятки точек энергий в диапазоне от 10 КэВ до 20 МэВ) для всех углов направления в пространстве (проверено для углов кратных 15 градусов) соответствие требованиям стандарта ISO/DIS 4037-3 1996. В процессе производства осуществляется выборочный контроль данных параметров по МЭК 61526.

Рис. 3.

На рисунке 3 приведена типовая энергетическая зависимость дозиметров РМ1621. По оси У приведено относительное отклонение измеренного значения Нр(10) к образцовому значению Нр(10) в %, по оси Х энергия в КэВ.

Рис. 4.

На рисунке 4 приведены для сравнения требования ISO/DIS 4037-3 1996 к угловой зависимости чувствительности и реальные значения РМ1621 для энергии изотопа кадмий –109 22.4 КэВ, для более высоких энергий соответствие гораздо лучше. Реальные значения для энергий кадмия –109, америция – 241, цезия – 237, кобальта –60 приведены на рисунке 5.

Рис. 5.

Дозиметры ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1621А  обеспечивают широкий диапазон измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы -

ДКГ-РМ1621 от 0.1 мкЗв/час до 0.1 Зв/час; ДКГ-РМ1621А от 0.1 мкЗв/час до 1 Зв/час. Во всем диапазоне измерения мощности дозы применен единый метод обработки сигнала поступающего с детектора, что в принципе не допускает разрывов в характеристике линейности. Линейность во всем диапазоне, как зависимость измеренного значения мощности индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) от образцового Нр(10)о приведена на рисунке 6.

Рис. 6.

Специальный алгоритм обработки поступающей с детектора в текущий момент времени и ранее накопленной информации позволяет оптимально отслеживать динамику процесса измерения мощности дозы. Дозиметр адекватно реагирует,  как на резкие, порядка долей секунды, так и на плавные, порядка десятков минут, изменения измеряемой мощности дозы. Скорость реакции на изменения тем больше, чем с большей статистической точностью измерено предшествующее состояние.

Одновременно с основным измеряемым параметром – мощностью дозы,  на табло выводится (но могут быть, и отключены по желанию пользователя) два вспомогательных параметра. Коэффициент вариации в % и время усреднения измеренного значения мощности дозы в секундах - время, прошедшее с последнего момента реакции прибора на статистически значимое изменение мощности дозы. На аналоговую шкалу параллельно выводится значения мощности дозы в логарифмическом масштабе.

Измерение мощности дозы и дозы производится в приборе одновременно и непрерывно. При переключении индикации с одного режима в другой на табло выводится измеренное значение соответствующее данному моменту времени.

Одновременно с основным параметром значением дозы на табло выводится время в часах, за которое эта доза накоплена. Общая емкость таймера дозы 99999 часов. В приборе может быть установлен запрет на несанкционированный сброс дозы, или разрешен сброс измеренного значения дозы пользователем. В любом случае суммарная накопленная доза и история дозы сохраняется  в энергонезависимой памяти прибора и может быть прочитана по инфракрасному каналу связи пользовательской программой в компьютер.

В приборе могут быть установлены два независимых порога по дозе и два независимых порога по мощности дозы. Первый порог упреждающий, второй основной, отличающиеся характером звучания. Через пользовательскую программу может быть установлен запрет на отключение порогов.

Схемотехнические решения и алгоритм обслуживания устройств прибора обеспечивает его работу от одного элемента питания в течение года. Прибор не имеет органов выключения и в процессе непрерывной работы в полной мере выполняет все заданные функции.

Набор функций может быть перепрограммирован с помощью пользовательской программы. Возможна, в том числе минимальная конфигурация выводимой на табло информации, только номер прибора (так называемый «слепой» вариант), но и при этом вся ранее измеренная и накопленная информация считывается пользовательской программой.

Для перепрограммирования и считывания истории накопления результатов измерения служит пакет программного обеспечения, работающий в среде Windows-2000 и выше. Двухстороння связь прибора с компьютером осуществляется через стандартный  инфракрасный канал (IR Computer Link).

Наряду с прямым функциональным назначением – измерением индивидуальной эквивалентной дозы гамма и рентгеновского излучений Нр(10), применяемой для учета эффективной эквивалентной дозы, дозиметр ДКГ-РМ1621 может быть использован  в ряде задач, где ранее традиционно использовались инспекционные или бытовые дозиметры. Оригинальной особенностью дозиметра  ДКГ-РМ1621 является то, что при помещении его в свободное пространство, и ориентации передней поверхностью на источник излучения, значение показаний прибора соответствует амбиентной эквивалентной дозе Н*(10). Обладая вышеуказанным свойством и чувствительностью, не уступающей целому ряду инспекционных и большинству бытовых дозиметров, данный дозиметр может быть рекомендован:

- для оперативной оценки дозовых полей, для определения допустимых уровней излучения перевозимых грузов,
 - для оценки степени загрязнения материалов,
- для обнаружения источников ионизирующего излучения в ручной клади пассажиров,
- для целого ряда других задач, традиционно возлагаемых на инспекционные или бытовые дозиметры.

Широкий энергетический диапазон приборов обеспечивает их применимость для дозиметрии источников рентгеновского излучения, гамма излучения естественных радионуклидов и высокоэнергетического фотонного излучения, в том числе космического.

В настоящее время дозиметры семейства РМ1621 по совокупности своих параметров и потребительских свойств практически не имеют аналогов в мире и могут в полной мере стать основой для перехода к новому уровню организации персональной дозиметрии.